Anti-P1 (Anti-P1) (monoclonal, mouse)

For Slide and Tube Test

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

INTENDED USE

Monoclonal agglutinating Anti-P1 -testserum is produced from cell culture supernatants of a

hybridoma-cell line. The cells are secreting an antibody of IgM-type, that reacts specific with

the corresponding antigen. The testserum is used to determine whether red blood cells

possess or lack the corresponding blood group antigen. The testserum is intended to be

used by qualified and technical personnel only.

PRINCIPLE OF PROCEDURE

The procedures used with this reagent are based on the principle of agglutination.

Normal human erythrocytes, possessing the corresponding antigen, will agglutinate in the

presence of the specific antibody directed toward the antigen.

REAGENTS

The listed reagent is produced from following cell clone:

Anti-P1 agglutinating (monoclonal, mouse, clone 650)

The reagent contains <0.1% (w/v) sodium azide as preservative. Additionally the reagent is

prepared of active antibody, sodium chloride, macromolecules and bovine albumin.

WARNING

This reagent was prepared from supernatants of cell cultures. As biological product it

should be looked upon as potentially infectious because of never complete exclusion of

danger through excitants of disease. The reagent contains sodium azide, that may be toxic

and may react with lead or copper to form highly explosive salts. Because of these reasons

the reagent should be handled with proper care.

STORAGE REQUIREMENT

Store at 2 to 8°C. May be at room temperature (15 to 30°C) while in use. In principle, store

and use the reagents to declared expiry date only. At keeping of storage conditions after bottle opening keep performance data to a validity expiration date.

REMARKS

1. Strength of positive reactions also depends on age of used blood

2. With each testing positive and negative controls should be performed.

3. Inappropriate storage impairs efficacy of the reagent.

4. Centrifugation highly different from appointed relative centrifugal force may lead to false

results

5. Blood samples to be tested should be used as soon as possible. If a delay in testing

occurs, samples should be stored at 2 to 8°C. Blood drawn into sodium citrate or EDTA

should be tested within 14 days. Blood obtained by finger puncture may be tested directly

by the slide method but, to avoid clotting, blood collected in this manner should be mixed

quickly with the reagent.

6. The procedures identified below are for manual testing only. When using automated or

semi-automated instruments, follow the procedures that are contained in the operator’s

manual provided by the device manufacturer. Laboratories must follow approved

validation procedures to demonstrate compatibility of this product on automated systems.

7. For usage of this testsera all effective national laws, directives and guidelines have to be

observed, in Germany especially the „Richtlinien zur Gewinnung von Blut und

Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hamotherapie)“.

REAGENT PREPARATION

There is no preparation of the reagent required. Use reagent directly from the vial.

PROCEDURE

Not provided material, additionally needed

at Slide Method

1. Glass slide

2. Pasteur pipette

3. Mixing stick

at Tube Centrifugation Method

1. Test tubes, 10 x 75 mm or 12 x 75 mm

2. Pipettes designed to deliver approximately 100 μL

3. Centrifuge

4. Isotonic saline (with 0,85 - 0,9% sodium chloride)

Test procedure

Slide Method

1. Use erythrocyte sediment or whole blood only.

2. Place one drop (approximately 50 μL) of appropriate reagent on a glass slide.

3. Using a Pasteur pipette add one drop erythrocyte sediment or whole blood

(approximately 50 μL) to the glass slide.

4. Mix the erythrocytes with reagent well with a stick and spread to a circle (diameter 2 cm)

5. By slightly rotating the slide, check for agglutination within 1 minute (reaction starts within

seconds). Unspecific reactions might appear due to drying of the reaction-formation or if

the slide is heated.

Tube Centrifugation Method

1. Use a 2% to 5% suspension of red blood cells in isotonic saline (cells washed one time or

up to three times with isotonic saline) only.

2. Add 100 μL (alternative: one drop = approximately 50 μL) of appropriate reagent to each

tube

3. Add 100 μL (alternative: one drop = approximately 50 μL) of appropriate cell suspension

to each tube

4. Mix well by slightly shaking.

5. Incubate tube at room temperature (15 to 30 °C) for 15 min.

6. Centrifugation of tube for 1 minute at 2.000 rpm (approximately 800-1.000 x g).

7. Gently resuspend the red cells and check macroscopically for agglutination within 3

minutes. Document the result.

INTERPRETATION OF RESULTS

" Slightly rotating / shaking " at Slide Method and at Tube Centrifugation Method

Positive results (+): visible agglutination of erythrocytes is a positive result and indicates

the presence of the corresponding antigen.

Negative results (-): No visible agglutination of erythrocytes is a negative result and

indicates the absence of the corresponding antigen.

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

1. Inaccuracy at compliance with instructions written under section “Procedures” and

“Interpretation of results” may lead to incorrect results.

2. No valid conclusion concerning the test result can be reached, if controls with uncertain or

false results occur.

3. Enzyme treated erythrocytes may react unspecific.

4. Due to variability of antigen expression, reactivity of these reagents against certain

phenotypes may give weaker reactivity compared to control cells.

5. Red blood cells coated with alloantibodies or autoantibodies of the same or similar

specificity as the reagent (i.e., cells that are positive in the direct antiglobulin-test (DAT))

may give weak reactions. In extreme cases, false-negative results may occur.

Анти-P1 (Анти-P1) (моноклональный, мышиный)

Для работы: на плоскости, в пробирке

Только для диагностики in vitro

НАЗНАЧЕНИЕ

Моноклональная агглютинирующая тест-сыворотка Анти- P1 изготовлена из надосадочной жидкости клеточных клеточных линий гетерогибридомы. Клетки продуцируют антитела класса IgM, которые специфично взаимодействуют с соответствующими антигенами. Тест-сыворотка определяет наличие или отсутствие соответствующего антигена. Тест-сыворотка может использоваться только квалифицированным персоналом.

ПРИНЦИП ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование с использованием данных реагентов основано на принципе агглютинации. Нормальные человеческие эритроциты, обладающие соответствующим антигеном, агглютинируют в присутствии специфического антитела, направленного против антигена.

РЕАГЕНТЫ

Представленный  реагент содержит следующие антитела:

Агглютинирующий Анти- P1 (моноклональный, мышиный, клон 650)

Реагент содержит <0,1 % азида натрия в качестве консерванта. Также реагенты содержат активные антитела,  хлорид натрия, макромолекулы и альбумин бычьей крови.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данные реагенты изготовлены из надосадочных жидкостей клеточных культур. Данный биологический продукт следует рассматривать в качестве потенциально инфицированного, не исключайте опасности заражения вследствие наличия возбудителей заболевания. Реагент содержит азид натрия, который может быть токсичным и реагировать со свинцом или медью, образуя взрывоопасные соединения. Вследствие этого эти реагент должен использоваться с большой осторожностью.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 2 – 8С. В процессе использования могут находиться при комнатной температуре (15 – 30С). Храните и используйте реагенты до указанной даты истечения срока годности. При соблюдении условий хранения после вскрытия флакона сохраняют рабочие характеристики до даты истечения срока годности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Сила положительной реакции зависит от возраста используемой крови

- В каждом исследовании должен выполняться положительный и отрицательный контроль.

- Ненадлежащее хранение способствует снижению активности реагента.

- Сила центрифугирования, отличная от указанной, может привести к неправильным результатам.

- Образцы крови по возможности должны быть исследованы как можно быстрее. Если исследования задерживаются, образцы должны храниться при температуре  2 – 8С. Кровь с цитратом натрия или ЭДТА должна исследоваться в течение 14 дней. Взятая из пальца кровь может быть исследована на плоскости, но, во избежание образования сгустков, такая кровь должна быть как можно быстрее смешана с реагентом.

- Исследования, описанные ниже, подходят только для ручного метода. При использовании автоматического и полуавтоматического оборудования следуйте предоставленному производителем Руководству по использованию инструмента. Сотрудники лабораторий должны следовать установленным системам оценки исследований, чтобы удостовериться в идентичности результатов, полученных ручным и автоматическим методом.

- Перед использованием данной тест-сыворотки нужно ознакомиться с соответствующими национальными законами: приказами, директивами, инструкциями. (В оригинальных инструкциях дана ссылка на соответствующие немецкие законодательные акты).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТА

Реагенты готовы к применению. Используйте реагенты прямо из флаконов.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Реагент не обеспечен материалом, дополнительно требуются:

Для метода на плоскости: Планшет, пипетка Пастера, Палочки для смешивания.

Для метода центрифугирования в пробирке: Пробирки 10 х 75 или 12 х 75 мм, пипетки с возможностью дозирования 100 мкл, центрифуга, изотонический раствор (0,85 – 0,9 % натрия хлорида).

Алгоритм исследования

Метод на плоскости

- Используйте осадок эритроцитов или цельную кровь.

- Поместите одну каплю (приблизительно 50 мкл) соответствующего реагента на планшет.

- Используя пипетку Пастера, добавьте одну каплю осадка эритроцитов или цельной крови (приблизительно 50 мкл) на планшет.

- Тщательно смешайте эритроциты с реагентом и сформируйте круг (диаметром 2 см).

- Осторожно вращая планшет, проверьте агглютинацию в пределах 1 минуты (реакция начнется в течение нескольких секунд). Неспецифические реакции могут возникнуть при высыхании реактивной формации или нагревания.

Метод центрифугирования в пробирке

- Используйте 2 % или 5 % суспензию эритроцитов в изотоническом растворе (эритроциты, однократно или многократно промытые изотоническим раствором).

- Добавьте 100 мкл (одна капля = примерно 50 мкл) соответствующего реагента в каждую пробирку.

- Добавьте 100 мкл (одна капля = примерно 50 мкл) соответствующей суспензии эритроцитов в каждую пробирку.

- Хорошо перемешайте путем легкого встряхивания.

- Инкубируйте пробирку при комнатной температуре  (15 – 30С) в течение 15 мин.

- Центрифугируйте пробирки 1 мин при 2000 об./мин (примерно 800 – 1000 х г).

- Осторожно ресуспензируйте эритроциты и наблюдайте агглютинацию в пределах 3 мин. Запишите результат.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Легкое вращение/встряхивание в методе на плоскости/центрифугировании в пробирке:

Положительный результат (+): видимая алллютинация эритроцитов является положительным результатом и показывает наличие соответствующего антигена.

Отрицательный результат (-): отсутствие видимой алллютинации эритроцитов является отрицательным результатом и показывает отсутствие соответствующего антигена.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

- Неточное выполнение разделов «Исследование» и «Интерпретация результатов» может привести к неправильным результатам.

- Нельзя выдавать заключение о результате реакции, если поставленный одновременно контроль показывает сомнительные или неправильные результаты.

- Обработанные ферментом эритроциты могут давать неспецифическую реакцию.

- Из-за разной экспрессии эритроцитов действенность этих реагентов против определенных фенотипов может дать более слабую реакцию по сравнению с контрольными клетками.

- Эритроциты, покрытые алло- или аутоантителами такой-же как реагент или подобной специфичности (т.е. клетки, дающие положительную реакцию в прямом антиглобулиновом тесте) могут дать ослабленную реакцию. В исключительных случаях могут наблюдаться ложноположительные реакции.

ANTITOXIN GmbH

Industriestrasse 88

69245 Bammental

Deutschland

730-13-2703 Version 003 / Aug 200